# เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท (Microplate Reader)

- เป็นเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลท (Microplate Reader) ชนิด 96-well และชนิด Strip-well โดยเลือกใช้ความยาวคลื่นได้ตั้งแต่ 400 - 750 นาโนเมตรหรือกว้างกว่า ด้วยระบบฟิลเตอร์

- สามารถอ่านค่าการดูดกลืนแสงได้ทั้งแบบ Endpoint และ Kinetic

- สามารถอ่านค่าดูดกลืนแสงได้ในช่วง 0 - 4.0 OD และมีค่า Measurement Resolution ไม่ต่ำกว่า 0.001 OD

- มีแผ่นกรองแสงมาตรฐาน (Filter) แบบวงล้อซึ่งบรรจุฟิลเตอร์ได้สูงสุดถึง 8 ค่า โดยมีแผ่นกรอง (Filter) มากับตัวเครื่องจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น ดังนี้ 405, 450, 490 (หรือ 492), 570, 600 (หรือ 620) และ 630 นาโนเมตร

- ใช้เวลาในการวัดไม่เกิน 20 วินาที

- ก่อนการวัดค่าเครื่องจะมีระบบการตรวจสอบการทำงานด้วยตัวเอง (Self-calibrating) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของเครื่อง

- มีค่าความถูกต้อง (Accuracy ) ของการดูดกลืนแสงที่ 450/492 นาโนเมตร ดังนี้

  - ช่วง 0.0 ถึง 2.0 OD  มีค่าไม่มากกว่า 0.5% + 0.010 OD

  - ช่วง 2.0 ถึง 3.0 OD  มีค่าไม่มากกว่า 1.0% + 0.010 OD

- ให้ค่าความแม่นยำ ( Precision หรือ Reproducibility ) ของการดูดกลืนแสงที่ 450/492 นาโนเมตร

  - ช่วง 0.0 ถึง 2.0 OD มีค่าไม่มากกว่า 0.5%+0.005 OD

  - ช่วง 2.0 ถึง 3.0 OD  มีค่าไม่มากกว่า 1.0%+0.005 OD

- ให้ค่าความเที่ยงตรง ( Linearity ) ของการดูดกลืนแสงที่ 450/492 นาโนเมตร

  - ช่วง 0.0 ถึง 2.0 OD มีค่าไม่มากกว่า 1.0%

  - ช่วง 2.0 ถึง 3.0 OD มีค่าไม่มากกว่า 1.5%

- มีระบบเขย่าสำหรับการผสมสาร (Linear Shaking) ให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนการอ่านผล โดยสามารถตั้งความแรงได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และสามารถตั้งเวลาในการเขย่าได้

- ควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ประมวลผล และมีโปรแกรมการใช้งานซึ่งสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analytical) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Analytical) ได้

- บริษัทผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 หรือระบบอื่นที่ดีกว่า

- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Computer Interface) ด้วย USB

- ใช้กระแสไฟฟ้า 100 - 240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ท

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศในโซนยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น

- สอบเทียบก่อนส่งมอบ 1 ครั้ง (ได้รับ ISO/IEC 17025)

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี บริการบำรุงรักษาและสอบเทียบฟรีอีก 2 ครั้ง (สอบเทียบได้รับ ISO/IEC 17025) หลังผ่านการตรวจรับ

- อบรมสอนการใช้งานเครื่องและสอนการวิเคราะห์หา MTT Assay ให้กับพนักงานห้องทดสอบไม่น้อยกว่า 3 คน จนกว่าใช้งานได้ พร้อมออกใบรับรองผลการฝึกอบรมให้

- อุปกรณ์ประกอบ

  - เครื่องประมวลผล (Computer)	 1  ชุด

    - เป็นระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือดีกว่า พร้อมลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

    - เป็นระบบปฏิบัติการชนิด CPU Intel Core i5 หรือสูงกว่า ความเร็ว 2.0 GHz.

    - มีหน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 1 GB, Hard disk มีความจุ 1TB

    - มีช่อง USB 2.0 อย่างน้อย 1 ช่อง

    - จอแสดงผลขนาด 17 นิ้ว พร้อม mouse และ keyboard

  - เครื่อง Printer พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด

  - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน 1  เครื่อง

  - โต๊ะและเก้าอี้ 1 ชุด

  - micropipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร และ filter tip จำนวน 1 ชุด

  - Multichannel micropipette 8 channel ขนาด 20-200 ไมโครลิตร และ filter tip จำนวน 1 ชุด